# 项目导读：从零读懂这套超快超声仿真

面向对象：第一次接触这个项目、想快速搞清楚”它做了什么、代码怎么跑、每个文件为什么这么写”的人。 读完这份文档，再去看 src/ 里的代码，应该能一路顺下来。 配套文档：docs/实验设计方案.md（怎么做）、docs/实验报告.md（结果如何）。

## 1 一句话说明这个项目

用 Field II 仿真一条 128 阵元线阵探头，比较三种成像方式：

| 方法 | 一帧发射几次 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 传统逐线聚焦 B 模式 | 128（每条线一次） | 焦点附近最清楚，离开焦点迅速变差 |
| 单平面波 | 1 | 极快，但分辨率、对比度都最差 |
| 相干平面波复合（CPWC） | 11（本实验设定：−10°…+10°，间隔 2°） | 用 n 次发射”合成”出一个发射焦点，接近聚焦图像质量 |

要回答的核心问题：11 次平面波发射的复合，比单平面波好多少？与逐线聚焦相比如何？代价是什么？

结论在报告里：囊肿对比度 12.8 → 23.3 dB（强度 dB，10log₁₀）、横向 −6 dB 宽度 0.84 → 0.75 mm、30 mm 处 SNR +8.8 dB；代价是发射 11 次（采集帧率推导值 1167 Hz）。

## 2 五分钟上手

cd ultrafast                       % 进入工程根目录
addpath config src run             % 把三个代码目录加入路径
P = params(pwd);                   % 载入全部参数（想改什么都在这里）

% 第一次跑：完整核心实验（冷启动约 50 分钟，负载重时 ~95 分钟；数据已在时约 10 秒）
run_core

% 数据已在磁盘上时：只重算声场、指标、图、表（约 10 秒；强制重算约 35–50 秒）
run_refresh

只看结果、不重跑：

docs/实验报告.md        实验报告（图文表齐全）
figures/F1..F14.png     14 张图
data/res/tables.md      报告里的 5 张表（自动生成）

长任务建议放到独立 worker 里跑，避免占住交互式 MATLAB： J = batch(@run_core, 0, {}, 'Profile', 'Processes');

## 3 目录与文件清单

ultrafast/
├─ config/
│  └─ params.m                 所有参数的唯一真源（改参数只改这里）
├─ src/                        算法与流程函数
│  ├─ f2_setup.m               Field II 初始化 + 建阵列 + 装脉冲；第二个输出是接收句柄
│  ├─ pulse_waveform.m         发射脉冲（高斯包络正弦）的唯一定义，f2_setup 与图 F2 共用
│  ├─ acquire_pw.m             发射一次平面波，返回 128 通道数据（发射/接收两个句柄）
│  ├─ acquire_focused.m        发射一次聚焦波，返回 128 通道数据（接收不被发射窗加权）
│  ├─ acquire_all_pw.m         循环 11 个角度（断点续跑）
│  ├─ acquire_all_focused.m    循环 128/256 条线（断点续跑）
│  ├─ das_pw.m                 平面波的延时叠加波束形成
│  ├─ das_focused.m            聚焦线的延时叠加波束形成
│  ├─ das_pw_gpu.m             上面 das_pw 的 GPU 版（仅 E7 用）
│  ├─ phantom_uniform.m        P1：2 万个均匀随机散射子
│  ├─ phantom_points.m         P3：8 个点目标
│  ├─ phantom_cyst_removed.m   囊肿内部被挖掉的散射子（P2 = P1 − REM）
│  ├─ cyst_centres.m           九个囊肿中心的 3×3 组合
│  ├─ stage0_calib.m           E0：脉冲/倾角/时间零点/孔径/插值/耗时自检
│  ├─ stage_sigma.m            噪声标定 + 解析公式的蒙特卡洛验证
│  ├─ stage_noise.m            生成噪声通道 → 波束形成 → 噪声图像
│  ├─ stage_fields.m           各角度的发射峰值声压（带输入指纹，参数没变就跳过）
│  ├─ psf_map.m                成像区域逐点放散射子，走完整链路量幅度/宽度
│  ├─ psf_axis.m               轴上逐点放散射子（每 2 mm 一个），量三种方法的横向宽度
│  ├─ stage_analysis.m         复合、算指标、写 results.mat 与 CSV
│  ├─ subset_indices.m         两种方法（PW / C11）各自的角度下标
│  ├─ pulse_stats.m            测中心频率与带宽（E0 的两程数据、图 F2 的理想脉冲共用）
│  ├─ metrics_resolution.m     点目标横向/轴向 -6 dB 宽度
│  ├─ metrics_contrast.m       囊肿对比度与 CNR
│  ├─ crossing_width.m         曲线在指定电平处的宽度（线性插值）
│  ├─ peak_pos.m               点目标轴向位置（强度质心，抗旁瓣跳变）
│  ├─ to_db.m                  包络 → dB 图（截断显示动态范围）
│  ├─ result_stamp.m           计算型产物（声场图、PSF 图）的输入指纹
│  ├─ tag_match.m              判断磁盘上的产物是否就是当前参数算出的那一份
│  ├─ force_flag.m             run_refresh / run_psfmap 的 'force' 参数解析
│  └─ save_fig.m               图窗 → PNG
├─ run/                        入口脚本
│  ├─ run_core.m               主流程 E0–E4
│  ├─ run_tail.m               P1 之后的收尾（囊肿体模 + 噪声 + 分析 + 出图）
│  ├─ run_refresh.m            只重算声场/指标/图/表（不碰采集）
│  ├─ run_psfmap.m             成像区域逐点成像（图 F5 的数据，21–35 s，带输入指纹）
│  ├─ run_axisres.m            轴上逐点单散射子实验（图 F10 的数据，首次约 3.5 min，带输入指纹）
│  ├─ run_test_p3.m            点目标冒烟测试（正式跑之前先过这一关）
│  ├─ run_dense_snr.m          补充实验：4 倍密度体模的 SNR 对照
│  ├─ run_E7_gpu_throughput.m  可选：CPU/GPU 算法帧率（本机无 GPU，未执行）
│  ├─ make_figures.m           生成 F1–F12（含 F5）
│  ├─ make_fig_pointtargets.m  生成 F13（点目标真实位置 + 定位误差，只读已存数据）
│  ├─ make_fig_coverage.m      生成 F14（成像加权与整幅范围的关系）
│  └─ make_report_tables.m     生成 tables.md
├─ data/                       中间数据与日志（见第 6 节）
├─ figures/                    图件
└─ docs/                       设计文档、实验报告、本导读

调用关系（谁调用谁）

run_core
 ├─ stage0_calib ── f2_setup, acquire_pw, das_pw, peak_pos, pulse_stats,
 │                  crossing_width, phantom_uniform
 ├─ acquire_all_pw ──── acquire_pw ── f2_setup
 │                     └ das_pw
 ├─ acquire_all_focused ─ acquire_focused
 │                     └ das_focused
 ├─ stage_sigma ── das_pw
 ├─ stage_noise ── das_pw / das_focused
 ├─ stage_fields ── f2_setup, calc_hp
 └─ stage_analysis ── compound_rf, metrics_contrast,
                      metrics_resolution, snr_curve, write_csv
run_tail → 上面的末尾几步 + make_figures + make_fig_coverage + make_report_tables
run_refresh → stage_fields + stage_analysis + run_psfmap + run_axisres + 上面三个 make_*
              （前三步若命中输入指纹则直接返回，不重算）

## 4 数据流：一条平面波是怎么变成一张图的

params.m
   │  给出：soundSpeed、sampleRate、阵列、角度、网格、体模、噪声
   ▼
phantom_uniform ──► pos, amp        （2 万个散射子的坐标与幅度）
   │
   ▼
acquire_pw(角度 α) ──► rf [2746×128]  t0     ← Field II 算出的通道数据
   │                        │
   │                        ▼
   │                  das_pw(rf, t0, α, dt)
   │                        │  按延时曲线在 128 个通道上取值、相加
   │                        ▼
   │                  img [1101×256]        ← 一个角度的"射频图像"
   ▼                        │
存盘 data/pw/P1_a###.mat ◄───┘
   │
   │   （11 个角度都做完）
   ▼
stage_analysis: 把某几个角度的 img 直接相加  ← 相干复合，仍在射频域
   │
   ▼
abs(hilbert(...))     ← 取包络（必须在这之后！）
   │
   ▼
20log10(...)          ← 对数压缩到 60 dB
   │
   ▼
figures/F8、F9        ← B 模式图

一句话记住：“发射 → 采集通道 → 逐角度波束形成 → 射频域相加 → 取包络 → 显示”。 顺序错一步（尤其是”先包络再相加”），复合就退化成非相干平均，横向分辨率不会改善。

## 5 核心算法逐个讲

### 5.1 平面波怎么”倾斜”出去（acquire_pw.m）

让每个阵元按一条直线延时发射：

d(x1) = x1 · sin(α) / c        （x1 是阵元坐标，可为负）

阵元在 x1 处越靠右、角度为正，就发射得越晚，波前因此倾斜 α。E0 里用 40 mm 深度 一排点验证过：峰值到达时刻随 x 的斜率应当等于 sin(α)/c，实测比值 0.98–1.00。

### 5.2 回波怎么”聚”回来（das_pw.m）—— 四个时间项

对每个像素 (x, z) 与每个阵元 x1，计算它应当在什么时刻被采样：

| 项 | 表达式 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| ① 发射 | (z·cosα + x·sinα)/c | 平面波从阵列到散射点 |
| ② 接收 | √(z² + (x−x1)²)/c | 散射点回到阵元 x1 |
| ③ 发射延时补偿 | x1·sinα/c | Field II 的坑，见 5.2.1 |
| ④ 时间零点 | dt | E0 标定的常数偏移 |

然后把 ①+②+③+④ 换算成采样下标，对 128 个通道做线性插值、加窗（|x1−x| ≤ z/(2F) 的 矩形孔径）并求和。这就是最朴素的延时叠加（DAS）。

孔径随深度变化：F 数固定 1.75，所以 30 mm 处用 52 个阵元，60 mm 处用 104 个。 代码里 hw = z/(2*fNumber) 与 m = |elementX-x| <= hw 就是在做这件事。

#### 5.2.1 必须知道的坑：Field II 把发射延时写进了通道时间轴

calc_scat_multi 返回的第 j 通道信号，其时间轴相对绝对时间多了 d(x_j)。 如果 DAS 只用 ①+②，图像会被剪切 Δx = −z·sinα（10° 时约 5.2 mm），单角度图 看起来”像有旁瓣”，11 角度复合则完全散焦。

E0 的判据：逐通道峰值时刻 vs 模型的残差

| 模型 | 残差 RMS |
| --- | --- |
| ①+② | 1.225 µs |
| ①+②+③ | 0.010 µs |

所以代码里 ③ 不能省。同理，聚焦发射（acquire_focused / das_focused）把发射延时 显式算成 (|F| − |F−x1|)/c，再在 DAS 里加回去。

如果你以后自己写波束形成：先用单个点散射子验证”逐通道峰值时刻 vs 模型”的残差， 小于 0.05 µs 才算通过。只看图像”像不像聚焦”是不够的。

### 5.3 相干复合（stage_analysis.m 里的 compound_rf）

rf = zeros(...);
for i = idx            % 该方法的发射序号（PW 只有 1 个，C11 是 1…11）
    rf = rf + load(...).img;    % 直接相加，仍在射频域
end
env = abs(hilbert(rf));         % 相加之后才取包络

为什么必须这样：各角度的回波在焦点处同相，相加时信号按 n 倍增长、噪声按 √n 增长， 于是 SNR 提升约 10log₁₀(n)；若先取包络，相位信息丢失，只剩非相干平均，波束不会变窄。

### 5.4 声场与成像区域的均匀性（stage_fields.m / psf_map.m）

calc_hp 给出某角度在网格点上的声压波形，stage_fields 把 11 个角度各自的峰值声压 存成 peakAll（图 F3/F4）。把这些峰值按角度相加（sum(peakAll,3)）就是 DAS 之后图像 实际看到的发射加权 α​|pα|，图 F14(b) 画的就是它：中央一条带是 0 dB （11 束全照到），向两侧随覆盖束数减少而下降。

要检验成像区域，不能只看声场，要逐点做一次成像。psf_map 在 x=±10 mm、 z=15–50 mm 的网格上逐点放一个单散射子，每个点都走完整链路（11 个角度发射 → 128 通道 → DAS → 射频域相加 → 包络），得到该点的峰值幅度、相干因子与 −6 dB 宽度， 图 F5 画的就是它：扣除深度趋势后的残差 ±1.01 dB，横向 −6 dB 宽度 0.71–0.78 mm 与 深度无关（逐点测量的结果见报告 5.3）。

一个曾经的错误做法（已删除，见 docs/实验报告_讨论与附录.md 的 B13）：把 11 个角度的声场按”到轴上某点的 传播时间”平移后相加。它只补掉了轴向相位 zcosα/c，横向相位 xsinα/c 还留着，于是离轴处各角度的脉冲彼此错开、退出叠加，得到一条”看起来像焦斑”的窄条 （宽约 cT/(2sinΔα)≈1 mm）。那不是成像里的任何量：真实成像在 DAS 里 逐像素补掉 (xsinα+zcosα)/c，加权是幅度相加而不是场的相干相加。

### 5.5 噪声与 SNR（stage_sigma.m / stage_noise.m）

- 噪声加在通道域，每个阵元、每次发射都独立 → 这样”信号相干、噪声不相干”的前提 才成立，10log₁₀(n) 才可能被观察到。

- σ_e 由”单平面波在 30 mm 处 20 dB SNR”反解：σ_e = sqrt(Ps / (10^(SNR/10)·W))， 其中 W 是波束形成权重平方和（das_pw 的第二个输出 w2）。

- 解析噪声公式用 20 次蒙特卡洛验证，比值 0.96（报告表 T-A）。

SNR 定义：10log10(<s²>/<n²>)，5×5 mm 滑窗，沿 x 取中位数，再以 30 mm 处的单平面波为 0 dB。

### 5.6 指标定义（metrics_*.m）

| 指标 | 怎么算 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| 横向分辨率 | 点目标横向包络的 −6 dB 全宽 | 先 8 倍 pchip 上采样再找交叉点，否则被 0.05 mm 网格量化 |
| 轴向分辨率 | 点目标轴向包络的 −6 dB 全宽 | 同上 |
| 对比度 | 10log10(囊内平均强度 / 囊外平均强度) | 强度 = 包络²；内区 r≤2 mm，外区 4–6 mm。强度比取 10log10，与 20log10 的幅度比等价 |
| CNR | ¦μout−μin¦ / √(σout²+σin²) | 囊一黑就饱和在 0.7，本实验条件下不区分方法 |
| SNR | 见 5.5 |  |

## 6 数据文件格式

| 路径 | 内容 | 谁写 | 谁读 |
| --- | --- | --- | --- |
| data/calib.mat | 脉冲指标、逐角度 dt、σ_e、蒙特卡洛比值等 | stage0_calib, stage_sigma | 所有采集/分析 |
| data/pw/P1_a###.mat | img(1101×256) / w2 / t0 / dt / alpha / ch(仅部分) | acquire_all_pw | stage_analysis, E7 |
| data/pw/P3_a###.mat | 同上，点目标体模 | 同上 | 分辨率指标、F6 |
| data/pw/REM_a###.mat | 同上，囊肿内被移除的散射子 | 同上 | 用于 P2 = P1 − REM |
| data/foc/<TAG>_l###.mat | img(Nz×1) / w2 / t0 / dt / xf / Nt | acquire_all_focused | stage_analysis |
| data/noise/N1_a###.mat | 每个角度的噪声图像 | stage_noise | SNR 指标 |
| data/noise/NF_l###.mat | 每条线的噪声图像 | stage_noise | SNR 指标 |
| data/field/maps.mat | 11 个角度的发射峰值声压 peakAll（0.5 mm 网格，每点 5 个亚样本平均）+ 输入指纹 tag | stage_fields | make_figures, make_fig_coverage |
| data/res/results.mat | 所有图像与指标（图的数据源） | stage_analysis | make_figures |
| data/res/psfmap.mat | 成像区域逐点的峰值/宽度/相干因子（图 F5）+ 输入指纹 tag | run_psfmap | make_figures |
| data/res/axisres.mat | 轴上 26 个深度、三种方法的 −6 dB 横向宽度 + 聚焦 0.5 mm 细扫（图 F10）+ 输入指纹 tag | run_axisres | make_figures |
| data/res/*.csv | 指标表 | stage_analysis | make_report_tables / 报告 |
| data/dense/D_a###.mat | 遗留：旧 71 角度版本的 4 倍密度对照，当前代码与报告均未引用 | run_dense_snr | — |

断点续跑：所有 data/pw/*、data/foc/*、data/noise/* 都是”存在即跳过”。 想重跑某一次发射，删掉对应文件即可。

但”存在即跳过”有前提：跳过只在参数没变时成立。采集前会比对 data/stamp_acq.mat（src/data_stamp.m 给出的 35 个参数 + 采集算法版本）： 一致才续跑；不一致就报错并列出改过的参数，必须用 run_core('cold') 重算。 因此改 P.elemPitch、P.angles、P.randomSeed 之类的参数后不会把旧数据当成新结果。

算出来的东西是另一套缓存：data/field/maps.mat（calc_hp 算的声场）、 data/res/psfmap.mat（逐点成像）与 data/res/axisres.mat（轴上逐点单散射子）不是采集， 而是确定性计算。三份文件里各存了一份输入指纹（src/result_stamp.m：采集链路的 35 项 参数 + 网格/细网格/dt + 计算版本号），参数与网格都没变就直接用，省掉约 70 s、21–35 s 与约 3.5 min；变了（例如改了 P.fieldMapX，它不在那 35 项里，所以不会被 stamp_guard 拦住）就自动重算。想凭空强制重算：run_refresh('force')。

## 7 三条”读代码”路线

不知道从哪看起时，按下面三条线走一遍：

路线 A：一条平面波的一生 params.m → acquire_pw.m（发射）→ das_pw.m（成像）→ stage_analysis.m 的 compound_rf（复合）→ to_db.m（显示）。

路线 B：一个指标怎么来的 报告里的”横向分辨率 0.75 mm”：metrics_resolution.m（找峰值、取剖面、上采样、 找 −6 dB 交叉）→ crossing_width.m（插值定位）；数据由 stage_analysis.m 里 R.P3.env(:,:,k) 提供。

路线 C：一张图怎么来的 make_figures.m 的 F8 段：读 R.P2.db(:,:,q)（q=1 是 PW、q=2 是 C11）、统一 60 dB 色标、 1×3 子图排版（第三幅是单焦点）、save_fig 导出。

读注释的约定 每个函数开头都按同一套层次写：链路位置（输入从哪来、输出给谁）→ 原理 （这一步在物理/数学上做了什么）→ 为什么这样做（与替代做法的对比）→ 关键 取值与实测（参数为什么是这个数，引用的数都来自实测并注明出处）→ 易错点 （踩过的坑）。所以读一个陌生文件时，先读头注释就能知道它为什么存在。

如果需要快速建立整体印象，这五个文件的注释最密：src/das_pw.m（计算成像的核心）、 config/params.m（每个参数为什么取这个值）、src/stage0_calib.m（自检与时间零点）、 src/stage_sigma.m（噪声模型）、src/stage_analysis.m（复合与三个指标）。 约定与”注释里的数必须与代码一致”这条规矩写在 README 的「代码怎么读」一节。

## 8 常见修改场景

| 想改什么 | 改哪里 | 要不要重跑 |
| --- | --- | --- |
| 平面波角度（个数/范围/间隔） | params.m 的 P.angleStepDeg 与 P.angleIndex；P.compoundCounts 同步 | 要重跑采集（11 个角度约 8 分钟） |
| 接收 F 数 | params.m 的 P.fNumber | 要重跑采集（≈1 h） |
| 散射子数量/密度 | params.m 的 P.nScatterers、P.phantomExtentX/P.phantomExtentZ | 要重跑采集 |
| 囊肿个数/位置/大小 | params.m 的 P.cystCenterX/P.cystCenterZ/P.cystRadius | 要重跑 REM（约 10 分钟） |
| 噪声水平 | params.m 的 P.pwSnrTargetDB | 只需重跑 stage_sigma + stage_noise（几分钟） |
| 显示动态范围 | params.m 的 P.displayRangeDB | 只影响图，run_refresh |
| 指标定义 | metrics_*.m | run_refresh（不用重采集） |
| 加一张图 | make_figures.m 末尾照抄一段 + save_fig | run_refresh |

改参数的铁律：只改 params.m。采集中途改参数会让新旧数据混在一起，那是最难查的错误。

## 9 踩过的坑（以及为什么代码长成现在这样）

| 现象 | 原因 | 现在的处理 |
| --- | --- | --- |
| 图像被斜着剪切，复合完全散焦 | DAS 少了 x1·sinα/c | 见 5.2.1；E0 用残差定量把关 |
| 点目标深度偏 1–2 mm | 时间零点没标定 | E0 逐角度标定 dt，峰值深度验证到 ±0.03 mm |
| 囊肿对比度明显偏高 | 只挖了 3 个囊肿（cystCenterX(k) 配 cystCenterZ(k)） | cyst_centres.m 统一算 3×3=9 个中心 |
| 合成声场里出现一条”窄条焦斑”（已废弃该图） | 只补了轴向相位，横向相位 x·sinα/c 还留着 | 该做法已删除，改为逐点成像验证（psf_map.m）；见报告归档 B13 |
| 合成声场增益只有 1.6（应为 ~11） | 每列都读到了第 1 列（线性索引少了列偏移） | li = ... + col，并注释说明（该段代码随后整体删除） |
| 轴向分辨率在 0.11–0.23 mm 之间乱跳 | 0.05 mm 网格对 0.19 mm 宽的包络太粗（−6 dB 以上只有 3—4 个点） | 测量前 8 倍 pchip 上采样；剩下的 0.005–0.017 mm 偏置随深度变化，已计入报告 5.5 节的读数不确定度 |
| CNR 几乎不随方法变化 | 囊内一黑，CNR 饱和在 0.7 | 报告里说明以对比度为主判据 |
| 0° 那一次的通道数据读不到（F6 报 “无法识别的字段 ch”） | 文件下标写死成 36（旧 71 角度集的 0°） | 一律用 P.zeroAngleIndex（11 角度时是 6） |
| 合成场的峰值落在 27 mm 而不是 30 mm（该图已废弃） | 那本来就是”只补一半延时”的残差，峰值位置没有物理意义 | 改为逐点成像；报告 5.3 与归档 B13 |

## 10 名词表

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| PW | 单平面波（plane wave），n = 1 |
| C11 | 11 个角度（−10°…+10°，间隔 2°）的相干复合 |
| CPWC | Coherent Plane-Wave Compounding，相干平面波复合 |
| DAS | Delay-and-Sum，延时叠加波束形成 |
| PSF | 点扩散函数，点目标成像后的光斑 |
| F# | F 数 = 深度 / 孔径宽度；接收固定 1.75 |
| 合成孔径 | 用多个角度的发射”拼”出等效的大孔径 |
| 相干因子 γ | 角度间信号的相关程度；点目标 0.98–0.99，散斑约 0.25 |
| 采集帧率 | f_PRF / n，由序列推导，与机器无关，本文不作实验对比 |
| 算法处理帧率 | 1/t_frame，从通道数据算出一帧 B 模式的速度，E7 实测 |

## 11 复现步骤与耗时

% 0) 环境：MATLAB R2024a + Field II（路径见 params.m 的 P.fieldIIPath）
% 1) 冒烟测试（约 2 分钟）—— 必须通过
run_test_p3

% 2) 核心实验（冷启动约 50 min，负载重时 ~95 min；数据已在时约 10 s，采集全部跳过）
%    E0 标定 → P3 点目标 → P1 散斑（11 角度 + 128 线）→ REM 囊肿
%    → 噪声 → 声场 → 分析
run_core
% 改了影响采集的参数后必须冷启动（否则会报“参数不一致”）：
% run_core('cold')

% 3) 收尾：声场 + 指标 + 逐点成像 + 图 F1–F14 + 表（约 10 s，不碰采集）
%    声场图与 PSF 图命中缓存时省掉，强制重算用 run_refresh('force')，约 35–50 s
run_refresh

% 若 run_core 在 P1 之后中断（REM/噪声还没采），改用下面这条，约 7 min：
% run_tail; make_fig_pointtargets

run_refresh 不碰采集，重算声场+指标+逐点成像并直接产出 F1–F14 与表。其中声场图（约 70 s，含 5 个亚样本平均）与逐点成像（21–35 s）是确定性计算，各自带输入指纹：参数与网格没变就直接用磁盘上的结果，所以常规一次刷新约 10 s；run_refresh('force') 强制重算时约 35–50 s。日常复现只需要 run_core + run_refresh 两步；run_tail 只在 run_core 于 P1 之后中断时才用（它比 run_refresh 多一层“缺什么采什么”的 REM/噪声采集；F13 由 make_fig_pointtargets 单独出，run_refresh 里已经调过）。

单次耗时参考（2 万散射子、128 通道）：

| 操作 | 耗时 |
| --- | --- |
| 一次平面波发射 + 波束形成 | ≈27 s |
| 一次聚焦发射 + 波束形成 | ≈17–28 s（独立接收句柄之后，见 B12） |
| 11 个角度 | ≈5 min |
| 128 条聚焦线 | ≈58 min |
| 声场（11 角度 × 2296 点） | ≈4 s |
| 逐点成像（165 个网格点 × 11 角度） | ≈21–35 s（命中指纹时 0 s） |
| 分析与出图 | ≈10 s（含 F1–F14 与表） |

## 12 相关文档

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| docs/实验设计方案.md | 实验怎么设计、参数依据、与论文的偏差 |
| docs/实验报告.md | 目的、方法、参数、过程、结果（本项目的正式产出） |
| docs/实验报告_讨论与附录.md | 报告的讨论、结论、复现附录与 B1–B14 修订记录（正文精简后移出） |
| README.md | 一页纸速览 |
| 本文件 | 代码怎么读、数据怎么流、坑在哪里 |