Table of Contents

# 超快超声平面波相干复合成像：Field II 仿真实验设计方案

文档状态：设计稿（待审核），尚未执行正式仿真实验。 文中出现的“预期值”均为根据论文与理论给出的假设，不是本次仿真的测量结果；正式实验报告将以脚本实际输出为准。

依据文献：G. Montaldo, M. Tanter, J. Bercoff, N. Benech, M. Fink, “Coherent Plane-Wave Compounding for Very High Frame Rate Ultrasonography and Transient Elastography,” IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, vol. 56, no. 3, pp. 489–506, Mar. 2009.

仿真平台：MATLAB R2024a + Field II 3.24（已在本机确认可调用 field_init、calc_scat_multi、calc_hp）。

工作目录：C:\Users\HP\Desktop\~\project\ultrafast

版本：v1.2（2026-10-21，采集帧率改为推导值、不列入实验对比；新增可选 E7：GPU 并行实测算法处理帧率）

## 摘要

本方案用 Field II 复现 Montaldo 等 2009 年论文中的单平面波成像与相干平面波复合（CPWC），并以传统逐线聚焦 B 模式为对照，比较三者的横向分辨率、对比度与信噪比。核心实验包括：

- 128 阵元线阵、4.5 MHz、60% 带宽、0.33 mm 间距、F# = 1.75，基本与论文一致（128 vs 124 见 4.6）；

- 单平面波：计算 71 个角度中每一个的发射声场、128 通道原始射频（RF）数据、波束形成后的 RF 与 B 模式图；

- 相干复合：将 71 个角度的波束形成 RF 信号在取包络之前相干叠加，得到 1/5/9/17/33/45/71 个角度的复合结果，并计算“合成发射声场”；

- 三种方法在同一体模、同一噪声水平下比较：−10 dB 横向分辨率、囊肿对比度、CNR、SNR–深度曲线；

- 对均匀随机散射子体模成像，检查散斑统计与分辨率均匀性。

关于帧率：采集帧率 fPRF/n 是序列推导值，只作为方法背景单列，不列入“实验对比”（理由见 7.1）。按您的新要求，另设可选实验 E7：在 GPU 机器上用并行加速实测“算法处理帧率”（离线生成一帧的处理速度），默认不跑，等您明确要求时再执行。

核心计算量约 3.5–4.5 h；若增加“4 焦点复合”参考组，约再增加 6 h。 详细参数、改动说明、图表清单与审核问题见后文。

## 1. 实验目标与需求映射

| 用户要求 | 对应实验 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 设计传统聚焦 B 模式图像 | E1 | 单焦点逐线 B 模式；可选 4 焦点复合 |
| 2. 单平面波：声场、B 模式、波束形成前 RF | E2 | 发射声场图、128 通道 RF 图、B 模式图、波束形成后 RF 图 |
| 3. 相干复合：各平面波声场、叠加声场、B 模式、RF | E3 | 71 个角度的声场、合成声场、单角度/复合 B 模式、单角度/复合 RF |
| 4. 方法比较：横向分辨率、对比度、信噪比 | E4 | 定量曲线与对比表（不含帧率） |
| 5. 均匀随机散射子成像 | E5 | 均匀散斑 B 模式、散斑统计、分辨率均匀性 |
| 6. 参数参考论文，改动需告知 | 第 4.6 节 | 参数表 + 改动清单 |
| 7.（新增，可选）GPU 并行与算法处理帧率 | E7（按需） | CPU/GPU 单帧耗时、算法处理帧率、加速比、一致性校验 |

## 2. 论文方法要点（本实验采用的公式）

### 2.1 单平面波发射与接收

线阵沿 x 方向排列，成像区域为 (x,z)。平面波以倾角 α 发射时，到达点 (x,z) 的时间为

τec(α,x,z)=zcosα+xsinαc,  (1)

回声到达位于 x1 的阵元的时间为

τrec(x1,x,z)=z2+(x−x1)2c.  (2)

因此双程延时为

τ(α,x1,x,z)=τec(α,x,z)+τrec(x1,x,z).  (3)

对每个像素，把各阵元在 τ 时刻的 RF 值取出并相加：

sα(x,z)=x1∈A(z)​RFα​x1,τ(α,x1,x,z),  (4)

其中 A(z)={x1:|x1−x|≤z/(2F)} 是受 F 数限制的动态接收孔径，F=1.75。论文明确说明发射与接收均不加变迹，因此孔径内取矩形窗。

### 2.2 相干复合

对 n 个角度分别按 (4) 得到 sαi(x,z)，在包络检测之前直接相加：

scomp(x,z)=i=1nsαi(x,z).  (5)

最后做 Hilbert 变换取包络、对数压缩显示。论文强调：若先取包络再相加，就是非相干复合，不能重建发射聚焦，故本实验严格在 RF/复信号域相加。

### 2.3 角度集合

论文由阵列空间采样得到角度集合：

sinαi=iλL,  i=−nt2,…,nt2−1,  (6)

其中 L=nt dx 为阵列长度。达到与最优多焦点相同的横向聚焦所需角度数为

n=LλF.  (7)

本实验取 nt=128、dx=0.33 mm、λ=c/f0=0.3422 mm、F=1.75，得 L=42.24 mm、n≈70.5。在 Eq. 6 给出的 128 个可选角度中取中心 71 个（i=−35,…,35），最大角 ±16.5∘，中心角间隔约 0.46∘（与论文“0.47°”一致）。

### 2.4 论文给出的性能基准（Table I）

| 方法 | 分辨率 / mm | 帧率 / Hz | 对比度 / dB | SNR / dB（相对平面波） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单焦点 | 1.1–1.8 | 100 | 12–32 | 18→0 |
| 4 焦点 | 1.35 | 25 | 29 | 18→0 |
| 最优多焦点 | 1.1 | 8 | 33 | 18→0 |
| 单平面波 | 1.8 | 12500 | 12 | 0 |
| 复合 12 | 1.1 | 1000 | 20 | 11 |
| 复合 45 | 1.1 | 270 | 30 | 16 |
| 复合 71 | 1.1 | 176 | 33 | 18 |

这张表将作为本实验的“对照答案”，用于判断仿真趋势是否合理；不要求数值完全一致（仿真无像差、无 TGC、体模简化）。表中的帧率与本文一样，是由 fPRF/n 推导的采集帧率，不是逐方法实测出来的；本实验只把它当作方法背景，不作为“实验对比”指标（见 7.1）。

## 3. 仿真平台与总体流程

### 3.1 为什么用 calc_scat_multi + 自写 DAS

- calc_scat_all 是“逐阵元发射”的合成孔径模式，返回 128×128 条信号，计算量约为本文所需的上百倍，已实测 20k 散射子需约 15 min/次，不适合本项目。

- calc_scat(Th,Th,...) 只返回接收孔径求和后的一路信号，拿不到通道数据，无法做接收动态聚焦。

- calc_scat_multi(Th1,Th2,points,amp) 对一次发射返回 Th2 每个阵元的一路信号（Nt×128），正好是“波束形成前 RF”；实测 20k 散射子、128 通道、60 mm、40 MHz 约 59 s/次，30 MHz 约 44 s/次，可接受。

- calc_hp 直接给出指定点的发射脉冲声压，用于声场图；实测 2296 个网格点约 0.29 s/角度。

### 3.2 信号链

参数 → Field II 阵列/激励/脉冲
          │
          ├─ 平面波发射（71 个角度，xdc_focus_times）
          │     → calc_scat_multi → 通道 RF（128 × Nt）
          │     → 自写 DAS（F#=1.75，无变迹）
          │     → 单角度 RF 像 s_i(x,z)
          │     → 相干相加 Σs_i → Hilbert 包络 → 对数 B 模式
          │
          ├─ 聚焦发射（128 条线，xdc_focus + 发射孔径 F#=1.75）
          │     → calc_scat_multi → 通道 RF
          │     → 逐线 DAS（Eq. 7）→ B 模式
          │
          └─ calc_hp（网格点）
                → 单角度声场 |p_i(x,z,t)|
                → 按 τ_ec(α_i, x_f, z_f) 平移后相加 → 合成声场

## 4. 仿真参数

### 4.1 探头与声学参数

| 参数 | 取值 | 依据/说明 |
| --- | --- | --- |
| 阵元数 | 128 | 论文 128 阵元（其中 124 个有效） |
| 阵元间距 pitch | 0.33 mm | 论文 |
| 阵元宽度 | 0.30 mm | 取 kerf = 0.03 mm；论文未给 |
| 阵元高度 | 5 mm | 典型线阵值；论文未给 |
| 仰角聚焦 | 30 mm | 取成像中部；论文未给 |
| 中心频率 f0 | 4.5 MHz | 论文 |
| −6 dB 相对带宽 | 60% | 论文；仿真中通过激励+脉冲响应调校 |
| 声速 c | 1540 m/s | 论文/Field II 默认 |
| 采样率 fs | 30 MHz | 仿真选择（约 6.7 点/周期），论文未给 |
| 衰减 | 基线 0；可选中心频率近似 | 见 4.5 节 |

激励与脉冲：xdc_excitation 用 2 周期高斯包络正弦（σt≈0.6/f0），xdc_impulse 用短高斯脉冲；两者卷积后的频谱在 4.5 MHz 处 −6 dB 带宽调至 60%±5%。这一步在 E0 中用 FFT 验证，必要时微调 σt。不引入编码激励。

### 4.2 采集、波束形成与显示参数

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 成像深度 | 5–60 mm | 论文图像为 20–60 mm；本实验多留 5–20 mm 近场 |
| 横向扫描 | 复合/显示：256 线，Δx=λ/2=0.171 mm，范围 ±21.9 mm；常规 B 模式：128 线 @0.33 mm | 常规线数减半以省时间，见 4.6 |
| 轴向像素 | 0.05 mm（B 模式显示）；RF 按 fs 采样 | — |
| 接收动态孔径 | F=1.75，矩形窗，无变迹 | 论文一致 |
| 发射变迹 | 平面波：全孔径；聚焦：17.1 mm 矩形窗（52 阵元） | 论文“无变迹”，但用孔径限制实现 F#=1.75 |
| 插值 | 线性插值；E0 用 sinc 插值抽查 | 30 MHz 下线性误差很小 |
| 包络 | Hilbert 变换 | — |
| 显示动态范围 | 60 dB | 常规 B 模式 |
| 采集帧率（推导值） | fPRF=c/(2zmax)，zmax=60 mm → 12.83 kHz；fFPS=fPRF/n | 仅作方法背景，不列入实验对比（见 7.1） |
| 算法处理帧率（E7，可选） | 从通道 RF 到 B 模式的实测 frames/s | 单独成表；默认不跑 |

关于帧率与 GPU（重要）：本方案把两类帧率分开。采集帧率 fPRF/n 由发射序列推导，与显卡无关，也不作为实验对比指标（比较它等于比较发射次数 n）；算法处理帧率 1/tframe 才需要实测，由可选实验 E7 在 CPU/GPU 上测，默认不跑。两者在 7.1 节和 10.4 节中详细区分。

时间零点：Field II 的 calc_scat_multi 返回 t0（首样本时刻），且脉冲/系统有约 0.2–0.7 µs 的固定群延迟。DAS 时必须用绝对时间 t=t0+k/fs 对齐延时，并在 E0 中用已知深度的点目标标定一个全局 tcal，否则图像会有约 0.3–0.5 mm 的固定深度偏移。该偏移不影响分辨率/对比度，但报告中会说明。

### 4.3 复合角度组

先一次性采集 71 个角度（Eq. 6 的 i=−35,…,35），再从中取子集做“角度数收敛”实验：

| 组名 | 角度数 n | 取法（i 的集合） | 最大角 | 采集帧率（推导值，12.83 kHz PRF） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PW | 1 | {0} | 0° | 12833 Hz |
| C5 | 5 | {0,±8,±16} | ±7.4° | 2567 Hz |
| C9 | 9 | {0,±4,±8,±12,±16} | ±7.4° | 1426 Hz |
| C17 | 17 | {0,±2,…,±16} | ±7.4° | 755 Hz |
| C33 | 33 | {0,±1,…,±16} | ±7.4° | 389 Hz |
| C45 | 45 | {0,±1,…,±22} | ±10.3° | 285 Hz |
| C71 | 71 | 全部 | ±16.5° | 181 Hz |

说明：论文 Fig. 11 用的是“2°/1°/0.5° 等间隔”角度组；本实验为复用同一批 71 角度数据，改用 Eq. 6 网格的子集。两者都是“角度数增加、角度范围扩大”的收敛过程，趋势可直接对照；这一点会在报告中注明。

### 4.4 体模设计

所有体模均为二维平面分布（y=0），以降低计算量；这是相对论文三维体模的主要简化，见 4.6 节。

| 体模 | 内容 | 数量/尺寸 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 均匀散斑 | 均匀随机散射子，幅度服从零均值高斯 | 20 000 个，x∈[−20,20] mm，z∈[5,60] mm，密度约 9.1 个/mm² | 均匀散射子成像（要求 5）、SNR、散斑统计 |
| P2 囊肿 | P1 背景 + 9 个无回声圆囊 | 直径 6 mm；x=−12,0,12 mm；z=20,35,50 mm | 对比度、CNR |
| P3 点目标 | 8 个强点散射子 | (0,15),(0,25),(0,30),(0,35),(0,45),(0,55) 及 (±12,30) mm | 横向/轴向分辨率 vs 深度 |
| P4 可选高回声 | 直径 6 mm、幅度 +12 dB 的亮区 | 中心 (0,42) mm | 旁瓣/伪影观察（可选） |

P2 的高效实现（利用线性叠加）：先对 P1 全散射子采集一次；再只对“落在 9 个圆囊内的那部分散射子”（约 2 300 个）用相同发射参数采集一次；两者通道数据相减，即得到 P2 的通道数据。因为 Field II 对散射子幅度是线性的，这个减法严格成立，可省去一次全量仿真。

散射子幅度：零均值高斯（σ=1），模拟随机阻抗起伏；点目标幅度取 20–50，保证无噪声时 PSF 信噪比足够。随机种子固定为 rng(2009)，保证可复现。

囊肿对比度：无回声囊内散射子被移除，理论上对比度为 −∞；实际图像中受 PSF 旁瓣、噪声与有限 ROI 影响，会得到有限的负值（论文约 −33 dB），这正是要测量的。

### 4.5 噪声与衰减

- 噪声：在通道数据上叠加独立同分布高斯白噪声（每个阵元、每次发射独立），再波束形成。这样复合的 n 次发射噪声互不相关，才能体现“信号相干相加 n 倍、噪声非相干相加 n 倍”的 10log​10n 增益。

- 噪声水平标定：调节噪声标准差 σe，使单平面波在 30 mm 处的 B 模式 SNR 约为 20 dB；之后所有方法共用同一个 σe。

- SNR 计算：DAS 是线性运算，白噪声经过波束形成后的方差可由权重平方和精确传播：

σN2(x,z)=σe2i=1nx1​wi,x12(x,z),

SNR(x,z)=20log10|scomp(x,z)|σN(x,z).

- 另用 20 次蒙特卡洛（仅在一个 10×10 mm ROI 上）验证该解析式。

- 衰减：基线不开启衰减，以隔离波束形成本身的性能差异。若需要更真实的 SNR–深度曲线，可选“中心频率近似”：把每个散射子的幅度乘以 exp(−2αzs)，α=0.5 dB/(cm·MHz)（4.5 MHz 时 2.25 dB/cm）。这是近似模型，报告中会明确标注；分辨率与对比度基本不受影响。

### 4.6 与论文参数的差异（重点）

| 项目 | 论文 | 本方案 | 原因 | 预期影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效阵元 | 124（最后 4 通道坏） | 128 | 仿真简便、孔径对称 | 孔径 +3%，分辨率略好，可忽略 |
| 采样率 | 未给出 | 30 MHz | 计算量 | 6.7 点/周期，线性插值误差很小 |
| 常规 B 模式横向线数 | 256 线 @0.17 mm | 128 线 @0.33 mm（PSF 体模用 256 线） | 计算量减半 | 0.33 mm 采样对 1.1 mm 分辨率仍有 3 点/半宽，足够 |
| 体模维度 | 三维 | 二维（y=0） | 计算量 | 无切片厚度积分；散斑统计需检查 |
| 散射子密度 | 实际体模 | 约 9.1 个/mm² | 计算量 | 每个分辨单元约 4–5 个散射子，散斑“部分发育”，用直方图检查 |
| 衰减 | 有 | 基线无；可选近似 | 简化 | 相对 SNR（各方法相除）不受影响；绝对 SNR 不可直接比较 |
| 囊肿直径 | 未明确（图中约 4 mm） | 6 mm | ROI 更稳健 | 对比度绝对值可能略高 |
| 4 焦点参考 | 有 | 可选（默认不做） | 计算量 +6 h | 核心比较用单焦点；如需要再补 |
| 复合角度子集 | 2°/1°/0.5° 等间隔 | Eq. 6 网格子集 | 复用 71 角度数据 | 收敛趋势一致，绝对数值略有差异 |
| 帧率 PRF | 12.5 kHz | 12.83 kHz（60 mm） | 深度一致 | +2.6%，可忽略 |

以上改动中，128 vs 124 阵元、128 vs 256 线、二维体模、无衰减是最需要在报告中说明的四项；它们不改变方法之间的相对趋势，但会影响与论文数值的绝对对比。

## 5. 实验分组与步骤

### E0 参数标定与自检（必须先做，约 30 min）

- 产生激励/脉冲，FFT 检查 −6 dB 带宽是否为 60%±5%，中心频率 4.5±0.1 MHz；不满足则调 σt。

- 平面波倾角验证：对 α=0∘,10∘,16.5∘，用 calc_hp 在 z=40 mm 的横向一排点上取峰值时刻，拟合斜率应为 sinα/c（误差 <5%）。已做过的初步检查：α=10∘ 时斜率 0.1125 µs/mm，理论 0.1127 µs/mm，符号与大小均正确。

- 单点目标（0,30 mm）单平面波成像，检查 DAS 后点目标是否聚焦在 30 mm、−10 dB 横向宽度是否在 1.6–2.0 mm 量级；据此标定 tcal。

- 检查 F#=1.75 的接收孔径在每个深度包含的阵元数，确认边缘不越界。

- 用 sinc 插值与线性插值各做一条 A 线，确认差异 <0.5 dB。

通过标准：以上 5 项全部满足才进入正式采集；否则先修脚本。

### E1 传统聚焦 B 模式（单焦点，约 1.5 h）

- 发射：128 条线，Δx=0.33 mm；焦点 (xf,0,30) mm；以 xf 为中心、宽度 17.1 mm 的 52 个阵元（边缘线自动裁剪），矩形窗。

- 接收：每条线做动态接收聚焦，延时按论文 Eq. 7：

τ(x1,xf,z)=z+z2+(xf−x1)2c.

- 输出：B 模式图（P2 囊肿体模、P1 均匀体模）；波束形成前 128 通道 RF 图（取一条线）；波束形成后 RF 图。

- 可选 E1b：4 焦点（18/30/42/54 mm），按景深分段拼接，帧率 25 Hz；默认不跑，等审核确认。

### E2 单平面波（约 20 min，不含 71 角度批量采集）

- 发射：α=0∘，全孔径，延时 xesinα/c。

- 声场：calc_hp 在 1 mm 网格（x=−20…20，z=5…60）计算峰值声压；给出轴向/横向剖面。

- 通道 RF：显示 128 通道 × 时间；取 3 条通道波形；放大一个点目标的双曲线到达。

- 波束形成：按 Eq. 3–4 得到 s0(x,z)；显示取包络前的 RF 图与 B 模式图。

- 备注：E2 只采集/处理 α=0∘ 一次；其余 70 个角度在 E3 中批量采集，避免重复计算。

### E3 相干复合（约 2 h，含 71 次采集）

- 依次对 71 个角度采集通道 RF，逐个 DAS，保存单角度复信号 si(x,z)（single 精度，约 160 MB）。

- 每个角度用 calc_hp 计算峰值声压图（1 mm 网格），保存为 71 张图；选 9 个代表角度做 3×3 拼图，全部 71 张放附录/动图。

- 合成声场：对每个像素，把 pi(x,z,t) 平移 τec(αi,xf,zf) 后相加（xf=0,zf=30 mm），取包络峰值，得到合成声场图；给出焦点附近的轴向/横向剖面，并与同孔径聚焦发射的声场对比。

- 按 4.3 节的 7 个子集，把 si 相干相加，得到 PW/C5/C9/C17/C33/C45/C71 的 RF 与 B 模式。

- 显示：同一囊肿体模下 7 张 B 模式（60 dB）；同一均匀体模下 7 张；单角度 vs 复合的 RF 对比（焦点附近 20×20 mm 放大）。

### E4 定量比较（约 40 min，不增加场仿真）

- 分辨率–深度：用 P3 点目标，在 15/25/30/35/45/55 mm 处测 −10 dB 横向宽度与 −6 dB 轴向宽度；单焦点、PW、C5…C71 各一条曲线。

- 对比度/CNR–角度数：P2 的 9 个囊肿，算 |C| 与 CNR 的均值±标准差，画 vs n 曲线。

- SNR–深度：解析噪声传播，画 15–55 mm 的 SNR 曲线；以 PW 在 30 mm 处为 0 dB 参考。

- 采集帧率：由 4.3 节序列参数直接给出（fPRF/n 的推导值），不列入实验对比；汇总表只列分辨率、对比度、CNR、SNR。

- 算法处理帧率：见可选实验 E7，默认不跑，等您明确要求时再执行。

### E5 均匀随机散射子成像（与 E4 复用数据）

- P1 的 7 种方法 B 模式图。

- 10×10 mm ROI 的散斑统计：均值/标准差（理论 Rayleigh 约 1.91）、强度直方图、轴向/横向自相关 −6 dB 宽度。

- 横向均匀性：在 x=−15,0,15 mm 三个位置比较分辨率与均值。

### E6 可选扩展（审核后决定）

- 4 焦点复合（E1b）：+512 次发射，约 +6 h。

- Eq. 22 角度加权：不增加采集，只重新求和，约 +5 min；用于检查论文加权对旁瓣/对比度的影响。

- 高回声囊肿（P4）：+1 次全量采集（约 45 min），观察旁瓣伪影。

### E7 GPU 并行加速与算法处理帧率（可选，按您要求时执行）

目的：测量“从通道 RF 到 B 模式图像”这条算法流水线在 CPU 与 GPU 上的实际单帧耗时，并换算成算法处理帧率，回答“这套算法能不能实时”的问题。它测的是离线处理帧率，不是扫描仪的采集帧率（后者见 7.1）。

输入：核心实验已保存的 71 角度通道数据（data/pw/angle_*.mat）与同一成像网格；不重新跑 Field II，保证 CPU/GPU 输入完全一致。Field II 的数据生成属于离线准备，不计入单帧时间。

每帧流水线：71 个角度的 DAS → 相干相加 → Hilbert 包络 → 对数压缩 → 输出 B 模式。

对比组：

- CPU 基线：现有向量化 MATLAB DAS（单线程）；

- GPU：gpuArray 版 DAS/复合；延时索引与插值权重预计算并常驻显存；

- 可选：CPU parfor 多核版，用于区分“多核”与“GPU”的贡献。

公平性：CPU/GPU 使用同一角度集合、同一像素网格、同一插值方式，只改实现与设备；否则加速比没有意义。

计时协议：

- 预热 3 帧，正式重复 10 帧，取中位数与标准差；

- 报告两种口径：

  - compute-only：数据已在显存，不含 H2D/D2H；

  - end-to-end：含一帧通道数据从主机传到显存（约 85–170 MB，single/double），单独列出，避免把 PCIe 带宽当成算法速度；

- 可选“含显示”口径：加 imagesc + drawnow 的墙钟时间，单独列出；用于观察实时显示是否流畅，不作为算法吞吐率主值；

- 记录 GPU 型号、显存、MATLAB/Parallel Computing Toolbox 版本、CPU 型号。

指标：

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| 单帧耗时 tframe | 生成一帧 B 模式的墙钟时间（ms） |
| 算法处理帧率 | 1/tframe（frames/s，即您说的“算法实际成像帧率”） |
| 加速比 | tCPU/tGPU |
| 抖动 | 10 次耗时的标准差 / 中位数 |
| 一致性 | GPU 与 CPU 的 B 模式相对误差；要求 NRMSE < 1e-3（或最大差 < −60 dB） |
| 角度数扩展 | n=1/5/9/17/33/45/71 时的 tframe，观察随角度数的增长 |

产出：F15（CPU/GPU 单帧耗时与算法处理帧率 vs 角度数）、T6（配置与结果表）。所有结果明确标注“算法处理帧率，非采集帧率”。

执行条件：仅当 (a) 您明确要求，(b) 机器有 CUDA GPU 且 MATLAB Parallel Computing Toolbox 可用时执行；不满足则记录“未执行”，不影响主报告。E7 只读取已保存的通道数据，不需要在 GPU 机器上安装 Field II。

备注：若显存不足（71 角度通道数据约 85–170 MB，通常没问题），可按角度分块传输/计算，并在报告中说明；GPU 结果必须先通过一致性校验，才能报告速度。

## 6. 信号处理与成像实现

### 6.1 平面波发射

对第 i 个角度，设置每个阵元的发射延时

d(xe)=xesinαic,  (8)

用 xdc_center_focus(Th,[0 0 0]) 后 xdc_focus_times(Th,0,d)。全孔径，无变迹。已用 calc_hp 验证：α=10∘ 时峰值时刻随 x 的斜率与 sinα/c 一致，符号为正（右侧后到）。

### 6.2 接收 DAS

对像素 (x,z)：

- 计算 τec=(zcosα+xsinα)/c；

- 对孔径内每个阵元 x1，计算 τ=τec+z2+(x−x1)2/c；

- 把 τ 换算成样本下标 k=(τ−t0)fs，线性插值取 RF；

- 孔径内求和（矩形窗）。

实现时按“线”向量化：固定 x，对全部 z 和全部孔径阵元一次性算延时矩阵，用线性索引取值，避免逐像素 interp1。E0 用 sinc 插值抽查精度。

### 6.3 复合

保存每个角度的复信号（或 RF）si。对子集 S：

sS(x,z)=i∈S​si(x,z).

顺序不能反：先相加，再 Hilbert 取包络。若先取包络，得到的是非相干复合，横向分辨率不会改善，这是本实验要避免的典型错误。

### 6.4 包络与显示

A(x,z)=H{s(x,z)},  B(x,z)=20log10A(x,z)maxA.

显示 60 dB，灰度反转（可选），坐标 x 与 z 等比例。

### 6.5 声场

- 单角度：[hp,t0]=calc_hp(Th,pts)，pts 为 N×3 的网格点；取 |hp| 的峰值（或指定时刻的瞬时压力）作为声场图。

- 复合：对每个角度，把整条时间波形平移 Δτi=τec(αi,xf,zf)（xf=0,zf=30 mm），再逐点相加；取合成波形的包络峰值。因为 Δτi 只依赖角度和焦点，不依赖像素，可以用一次 interp1 平移整幅场，计算量很小。

- 归一化：单角度图用统一色标（相对全局最大值 −20 dB），便于比较；合成图另给“焦点增益”（焦点处峰值 / 单角度同点峰值），理论约 n 倍（幅度）。

### 6.6 传统聚焦

- 发射：xdc_focus(Th,0,[x_f 0 30e-3])，并用 xdc_apodization 只保留以 xf 为中心、宽度 17.1 mm 的 52 个阵元（边缘线裁剪）；其余置 0。

- 接收：对每条线 xf，按 Eq. 7 做动态聚焦；只重建该线（标准逐线扫描）。

- 4 焦点（可选）：焦距 18/30/42/54 mm，每个焦点各扫 128 条线，按景深 Δz=7λF2≈7.3 mm 分段取“离最近焦点”的一段拼接。

### 6.7 伪代码

% 平面波
for i = 1:71
    set_pw_delays(Th, alpha(i));
    [rf, t0] = calc_scat_multi(Th, Th, scat, amp);
    s(:,:,i) = das_pw(rf, t0, alpha(i), grid, F);
    save_angle(i, s(:,:,i));
end
% 复合
for S in {1,5,9,17,33,45,71}
    sS = sum(s(:,:,idx(S)), 3);
    B  = log_env(sS);
end
% 传统
for l = 1:128
    xf = x_lines(l);
    xdc_focus(Th, 0, [xf 0 30e-3]);
    [rf,t0] = calc_scat_multi(Th, Th, scat, amp);
    img(:,l) = das_focused(rf, t0, xf, grid, F);
end

## 7. 评价指标

| 指标 | 定义 | 测量区域 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横向分辨率 | 点目标横向包络的 −10 dB 全宽（线性插值找两侧交叉点） | P3，z=15…55 mm | mm |
| 轴向分辨率 | 点目标轴向包络的 −6 dB 全宽 | 同上 | mm |
| 囊肿对比度 | C=20log10(μin/μout)，μ 为包络平方（强度）均值 | 囊内半径 2 mm 圆盘；囊外半径 4–6 mm 环带 | dB（报告绝对值） |
| CNR | CNR=¦μout−μin¦σout2+σin2 | 同上 | — |
| gCNR（可选） | 1−∫min(pin,pout) | 同上 | — |
| SNR | 20log10(¦s¦/σN)，σN 由噪声传播计算 | 5×5 mm 滑窗，z=15…55 mm | dB |
| 相对 SNR | 各方法 SNR 减去 PW 在 30 mm 的 SNR | 同上 | dB |
| 散斑 SNR | μ/σ（强度） | 10×10 mm 均匀 ROI | — |
| 散斑相关长度 | 自相关 −6 dB 宽度（轴向/横向） | 同上 | mm |

采集帧率不列入本表：它是发射序列的推导值，不是逐方法测出来的实验指标，理由见 7.1。算法处理帧率（可选）见 E7，单独成表。

公平性约定：所有方法使用同一组散射子、同一噪声标准差 σe、同一显示动态范围；分辨率/对比度用无噪声图像测量，SNR 用同一噪声模型计算。单焦点在 30 mm 处聚焦，远离焦点性能下降是方法本身特性，不做补偿。

### 7.1 关于“帧率”：三种不同的量，为什么采集帧率不做实验对比

至少有三类“帧率”，本方案把它们分开：

| 名称 | 定义 | 怎么得到 | 是否列入实验对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集帧率 | fPRF/n，扫描仪每秒采集/重建的帧数 | 由发射序列推导 | 否，只在 4.3 节作为方法背景列出 |
| 算法处理帧率 | 1/tframe，从 71 角度通道 RF 到 B 模式的离线处理速度 | E7 实测（CPU/GPU） | 可选，单独成表 |
| 显示刷新率 | MATLAB 画图/屏幕刷新速度 | 与算法无关 | 否 |

（1）采集帧率：推导值，不做实验对比。

fFPS=fPRFn,  fPRF=c2zmax.  (9)

对同一 PRF，它只由一帧的发射次数 n 决定：单平面波 n=1、复合 n 等于角度数、传统逐线 n 等于线数。比较它本质上只是比较 n，不会带来新的实验信息；论文 Table I 的帧率也是这么推导的，不是逐方法实测的。因此本方案不再把采集帧率放进“实验结果”表，只在 4.3 节列出，并明确标注“推导值”。这样也避免把理论值当成实验值。

（2）算法处理帧率：您要的“实际成像帧率”，由 E7 实测。

定义：从一帧 71 角度通道数据开始，经过 DAS、相干复合、Hilbert 包络、对数压缩，到输出 B 模式图像的墙钟时间 tframe；算法处理帧率 =1/tframe（frames/s）。

它取决于 CPU/GPU、MATLAB 向量化程度、数据是否已在显存，是“算法能不能实时”的工程指标。E7 会分别报告：

- compute-only：数据已在显存，不含主机↔显存传输；

- end-to-end：含一帧通道数据（约 85–170 MB，single/double）的传输。

必须区分这两个口径，否则容易把 PCIe 带宽当成算法速度。E7 的结果只回答“处理一帧要多久”，不改变采集帧率；报告中两张表分开，标题分别写“采集帧率（推导）”和“算法处理帧率（实测）”。

（3）显示刷新率：MATLAB 出图/屏幕刷新，不作为指标。

（4）换到 GPU 机器：Field II 的 calc_scat_multi/calc_hp 是 CPU 程序，换机器不会改变仿真图像和采集帧率；GPU 只加速 E7 里的 DAS/复合。E7 默认不跑，等您明确要求且机器满足条件时再执行。

## 8. 图表清单

| 编号 | 内容 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 阵列几何、平面波倾角、发射时序示意图 | 绘制 |
| F2 | 激励脉冲波形与频谱（标出 −6 dB 带宽） | E0 |
| F3 | 单平面波声场：α=0∘ 的二维峰值声压 + 轴向/横向剖面 | E2 |
| F4 | 9 个代表角度的声场 3×3 拼图；附录给出全部 71 张 | E3 |
| F5 | 合成声场（71 角度，焦点 30 mm）+ 焦点附近剖面 + 与聚焦发射对比 | E3 |
| F6 | 单平面波 128 通道 RF 图（含 3 条波形、点目标双曲线放大） | E2 |
| F7 | 波束形成后、取包络前的 RF 图（单角度 vs 复合 5/71） | E2/E3 |
| F8 | 囊肿体模 B 模式：PW、C5、C9、C17、C33、C45、C71、单焦点 | E3/E1 |
| F9 | 均匀散斑体模 B 模式：同上 8 张 | E5 |
| F10 | 横向/轴向分辨率 vs 深度（各方法） | E4 |
| F11 | 对比度、CNR vs 角度数（含论文 Fig. 10 趋势对照） | E4 |
| F12 | SNR vs 深度（相对 PW） | E4 |
| F13 | 散斑直方图、自相关、横向均匀性 | E5 |
| F14 | （可选）4 焦点 B 模式与拼接示意 | E1b |
| F15 | （可选，E7）CPU/GPU 单帧耗时、算法处理帧率 vs 角度数、加速比 | E7 |

图件统一 300 dpi PNG + MAT 数据；B 模式图统一 60 dB、相同色标；声场图统一色标范围。F15 只在 E7 执行时生成，并注明“算法处理帧率，非采集帧率”。

## 9. 代码与数据组织

ultrafast/
├─ config/params.m              % 全部参数（唯一真源）
├─ src/
│  ├─ f2_init.m                 % field_init、set_field、收尾
│  ├─ f2_array.m                % 128 阵元、激励、脉冲
│  ├─ phantom_uniform.m         % P1
│  ├─ phantom_cysts.m           % P2 的“被移除散射子”
│  ├─ phantom_points.m          % P3
│  ├─ acquire_pw.m              % 单角度采集
│  ├─ acquire_focused.m         % 单条线聚焦采集
│  ├─ das_pw.m / das_focused.m  % 两种 DAS
│  ├─ compound_images.m         % 子集求和
│  ├─ field_maps.m              % calc_hp + 合成声场
│  ├─ metrics_*.m               % 分辨率/对比度/SNR/散斑
│  ├─ das_gpu.m                 % （E7）gpuArray 版 DAS/复合
│  ├─ bench_throughput.m        % （E7）计时、预热、统计、一致性校验
│  └─ save_fig.m
├─ run/
│  ├─ run_E0_calibration.m
│  ├─ run_core.m                % E1+E2+E3+E4+E5
│  ├─ run_optional_multifocus.m
│  ├─ run_E7_gpu_throughput.m   % 仅在明确要求且 GPU 可用时执行
│  └─ make_report_figures.m
├─ data/                        % .mat（每角度一个文件，支持断点续跑）
├─ figures/
└─ docs/实验设计方案.md

断点续跑：data/pw/angle_XXX.mat 保存单角度通道 RF 与波束形成结果；run_core.m 开头扫描已存在文件并跳过。这样即使 MATLAB 崩溃或超时，也不必从头再来。

长任务运行方式：正式采集用 matlab -batch "run('run/run_core.m')" 在后台运行，日志写 data/log_core.txt；MCP 交互只用于调试和小规模验证，避免 10 min 工具超时。

## 10. 计算量与执行计划

### 10.1 实测基准（仅用于估算，不是实验结果）

| 操作 | 配置 | 实测/估算 |
| --- | --- | --- |
| calc_scat_multi | 20k 散射子、128 通道、60 mm、40 MHz | 59 s/次 |
| 同上 | 30 MHz | 约 44 s/次（按采样率线性估算） |
| calc_hp | 2296 个网格点、一个角度 | 0.29 s/角度 |
| DAS（71 角度） | 256×1100 像素、F#1.75 | 约 20–30 min（向量化后） |

### 10.2 总计算量

| 阶段 | 发射次数 | 估算时间 |
| --- | --- | --- |
| E0 标定 | 少量 | 30 min |
| E1 单焦点 | 128 | 94 min |
| E2/E3 平面波 71 角度 | 71 | 52 min |
| P3 点目标（8 点，各方法） | 71+128（稀疏，单次很快） | 10 min |
| DAS + 复合 + 指标 + 绘图 | — | 60 min |
| 核心合计 | 199 次全量 + 稀疏 | 约 3.5–4.5 h |
| E6 4 焦点（可选） | +512 | +6.3 h |
| E7 算法处理帧率（可选，按需） | 不增加 Field II 发射 | 10–20 min（预热 + 10 次重复 + 一致性校验） |

### 10.3 执行顺序与检查点

- P0（30 min）：E0 全部通过；输出 F2、平面波验证数据。

- P1（40 min）：单角度 α=0∘ 全流程；人工检查 B 模式与 RF 图是否合理（点目标聚焦、囊肿可见、无条纹伪影）。

- P2（45 min）：71 角度采集 + 单角度 DAS；检查 71 个 angle_XXX.mat 完整、无 NaN。

- P3（1.5 h）：单焦点 128 线；检查焦点处分辨率与景深。

- P4（30 min）：复合、指标、图表；输出汇总表。

- P5（可选）：4 焦点、加权、亮囊。

- P6（可选，按需）：E7 CPU/GPU 基准；先通过一致性校验，再报告速度。

每个检查点通过后再进入下一步；任何一步失败，先修脚本，不带病跑全量。

### 10.4 机器、GPU 与跨机器续跑

（1）主实验不依赖 GPU。 Field II 的 calc_scat_multi、calc_hp 都是 CPU 程序；B 模式、声场、分辨率、对比度、SNR 这些主结果都不需要显卡。换到 GPU 机器不会改变这些结果，只会改变“跑完同样 199 次发射需要多久”。

（2）两类帧率分开处理。 采集帧率 fPRF/n 是序列推导值，不列入实验对比（见 7.1）；算法处理帧率由 E7 在 GPU 机器上实测，默认不跑，等您明确要求时再执行。E7 只测“从通道 RF 到 B 模式”的离线处理速度，不改变采集帧率。

（3）换机器后如何继续：

- 拷贝整个 ultrafast/ 目录（或 git clone），保持 docs/ src/ run/ data/ figures/ 结构；

- 在新机器安装 MATLAB 与 Field II，先跑 run/run_E0_calibration.m，确认 field_init、calc_scat_multi、calc_hp 可用，并记录 field_info 与 MATLAB 版本；

- run_core.m 启动时扫描 data/pw/angle_*.mat 与 data/focused/line_*.mat，已存在则跳过；若 params.m 有改动，先清空对应缓存（用参数哈希命名缓存目录，避免新旧混用）；

- 所有路径用 fileparts(mfilename('fullpath')) 相对定位，不写死 C:\Users\HP\...；

- 日志记录机器名、MATLAB/Field II 版本、CPU、GPU 型号，保证报告可复现。

（4）E7 的前提与输出： 需要 CUDA GPU 与 MATLAB Parallel Computing Toolbox；脚本先用 gpuDeviceCount/gpuDevice 检查，不满足则记录“未执行”。输出包括 tframe、算法处理帧率、CPU/GPU 加速比、抖动、与 CPU 结果的一致性误差（NRMSE < 1e-3），以及 compute-only / end-to-end 两种口径。E7 结果单独成表，不并入采集帧率表。

## 11. 质量控制与风险

| 风险 | 表现 | 预防/处理 |
| --- | --- | --- |
| 平面波延时符号错 | 声场倾斜方向反、复合无法聚焦 | E0 已用峰值时刻斜率验证，符号取正 |
| 时间零点/群延迟 | B 模式整体深度偏移 0.3–0.5 mm | E0 用已知点目标标定 tcal；报告注明 |
| F# 孔径越界 | 近场/边缘出现暗带或伪影 | DAS 中孔径索引裁剪；检查每深度阵元数 |
| 线性插值误差 | 高频细节轻微损失 | 30 MHz 下很小；E0 用 sinc 抽查 |
| 二维体模散斑不充分 | 散斑直方图偏离 Rayleigh、对比度偏高 | 检查 μ/σ 与直方图；必要时把密度提高到 15/mm²（时间 +50%） |
| 无衰减 | SNR–深度曲线偏平 | 只比较相对 SNR；可选中心频率近似衰减 |
| 边缘角度（±16.5°）场畸变 | 声场图边缘暗、复合旁瓣升高 | 检查 F4；必要时把最大角限制在 ±14°（需在报告中说明） |
| MATLAB/Field II 崩溃 | 长任务中断 | 每角度存盘、断点续跑；日志 |
| 内存 | 71 角度复信号约 160 MB，可接受 | single 精度；按需释放 |
| calc_scat_multi 版本差异 | 返回值/t0 含义不同 | E0 检查 size(rf)、t0 与已知几何 |
| 把“算法处理帧率”当成“采集帧率” | 报告里出现两套互相矛盾的数字 | 两张表分开：采集帧率由 fPRF/n 推导，算法处理帧率由 E7 实测并注明 CPU/GPU |
| 换机器后路径/版本不一致 | 断点续跑失败、结果不可复现 | 相对路径、参数哈希缓存、E0 复核、版本日志 |
| 本机无 GPU | 担心无法得到帧率 | 采集帧率不受影响；E7 默认不跑，等有 GPU 且您要求时再执行 |
| GPU 与 CPU 结果不一致 | 加速了但图像不对 | E7 先做一致性校验（NRMSE < 1e-3），不通过不报速度 |
| E7 传输主导耗时 | 把 PCIe 带宽误当成算法速度 | compute-only 与 end-to-end 分开报告 |

与论文数值不一致时的处理原则：先检查量纲、延时符号、F# 孔径、噪声水平、显示动态范围；若趋势一致而绝对值差 10–20%，在报告中解释为“仿真简化（二维、无衰减、无像差）”，不修改数据去迎合论文。

## 12. 预期结果（假设，待验证）

| 方法 | 横向分辨率 / mm | 对比度 / dB | 相对 SNR / dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 单平面波 | 1.7–2.0 | 10–14 | 0 |
| C5 | 1.5–1.7 | 16–20 | 7.0 |
| C9 | 1.3–1.5 | 20–23 | 9.5 |
| C17 | 1.2–1.3 | 24–27 | 12.3 |
| C33 | 1.1–1.2 | 28–30 | 15.2 |
| C45 | 1.1 | 30–32 | 16.5 |
| C71 | 1.05–1.15 | 32–34 | 18.5 |
| 单焦点（30 mm 处） | 1.1–1.3 | 28–32 | 14–18 |
| 单焦点（远离焦点） | 1.5–1.9 | 12–20 | 0–8 |
| 4 焦点（可选） | 1.3–1.4 | 28–30 | 14–16 |

本表不含帧率：采集帧率是序列推导值，见 4.3 节（PW 12833 Hz、C71 181 Hz、单焦点 100 Hz 等），不作为实验对比；算法处理帧率见可选 E7（实测，单独成表）。分辨率、对比度、SNR 为待验证的预期值。

理论依据： - 复合相对平面波的 SNR 增益约 10log10n：C5 7.0 dB、C9 9.5 dB、C17 12.3 dB、C33 15.2 dB、C45 16.5 dB、C71 18.5 dB； - 复合相对单焦点的 SNR 增益约 10log10(n/g2)，在 30 mm、F=1.75 时约 3–4 dB； - 分辨率随 n 增加趋于 λF≈0.6 mm 的理论极限，−10 dB 宽度约 1.0–1.2 mm； - 对比度随 n 单调改善，C45 接近 4 焦点，C71 接近最优多焦点。

这些数值与论文 Table I 同量级；若实测偏离，将在报告中逐项分析。

## 13. 审核要点（请老师/同学确认）

- 阵元数：用 128 个全有效阵元（论文 124），是否接受？

- 常规 B 模式线数：用 128 线 @0.33 mm（论文 256 线 @0.17 mm），是否接受？若要求严格 256 线，时间约 +1.5 h。

- 4 焦点参考组：是否加入？加入后总时间约 +6 h。

- 体模：囊肿直径 6 mm、9 个；点目标 8 个；均匀散射子 20k（约 9.1 个/mm²）。是否调整？

- 深度：5–60 mm（论文 20–60 mm），是否接受？

- 衰减：基线不开启，只比较相对 SNR；是否需要加中心频率近似衰减？

- 输出格式：本设计稿为 Markdown；正式报告是否需要 Word/PDF？图表是否需要中文标注？

- 运行时间：核心约 3.5–4.5 h，是否可接受？若希望更快，可把 71 角度减到 45 角度（约省 25 min），或把散射子减到 12k（约省 40 min，但散斑质量下降）。

- 采集帧率：同意只作为序列推导值、不列入实验对比吗？理由：同一 PRF 下它只由发射次数 n 决定，比较它等于比较 n，没有额外实验信息。

- E7 算法处理帧率：您要的“实际成像帧率”按 E7 测（从通道 RF 到 B 模式，CPU/GPU 对比、含一致性校验），默认不跑，等您明确要求时执行；是否认可这个口径？那台 GPU 机器是否有 CUDA GPU 与 Parallel Computing Toolbox？

- 跨机器：是否打算把整个 ultrafast/ 目录搬到那台 GPU 机器继续？若是，建议用 git 或压缩包整体拷贝；我会保证相对路径、参数哈希缓存和断点续跑，换机器后先跑 E0 复核版本即可。

确认方式：回复“按方案执行”或列出需要修改的条目；收到确认后我再开始写代码与跑实验，不会提前执行。

## 附录 A：符号表

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| αi | 第 i 个平面波倾角 |
| τec | 平面波到达散射点的单程时间 |
| τrec | 散射点回到阵元的单程时间 |
| F | 接收 F 数，1.75 |
| L | 阵列有效长度 |
| n | 复合角度数 |
| sα | 单角度波束形成信号 |
| scomp | 相干复合信号 |
| C | 囊肿对比度 |
| CNR | 对比度噪声比 |

## 附录 B：关键公式汇总

τ=zcosα+xsinαc+z2+(x−x1)2c

sα(x,z)=|x1−x|≤z/(2F)​RFα(x1,τ)

scomp=i=1nsαi

sinαi=iλL, i=−35,…,35

nopt=LλF≈70.5

SNRcomp−SNRPW≈10log10n

## 附录 C：params.m 草案（数值速查）

% ---- 声学与采样 ----
P.c        = 1540;          % m/s
P.fs       = 30e6;          % Hz
P.f0       = 4.5e6;         % Hz
P.bw       = 0.60;          % -6 dB 相对带宽

% ---- 阵列 ----
P.N        = 128;
P.pitch    = 0.33e-3;       % m
P.width    = 0.30e-3;       % m
P.height   = 5.0e-3;        % m
P.kerf     = 0.03e-3;       % m
P.elevFoc  = 30e-3;         % m
P.Fnum     = 1.75;

% ---- 成像网格 ----
P.depthMin = 5e-3;
P.depthMax = 60e-3;
P.lines    = 256;
P.dx       = 0.1711e-3;     % lambda/2
P.zStep    = 0.05e-3;

% ---- 平面波角度（Eq. 6，中心 71 个）----
P.lambda   = P.c/P.f0;
P.L        = P.N*P.pitch;
P.iAng     = -35:35;
P.angles   = asin(P.iAng*P.lambda/P.L);   % rad
P.nAngles  = numel(P.angles);

% ---- 复合子集（只列角度数，具体索引由代码按中心对称规则生成）----
P.subsetN  = [1 5 9 17 33 45 71];

% ---- 体模 ----
P.seed     = 2009;
P.scatN    = 20000;
P.xRange   = [-20 20]*1e-3;
P.zRange   = [5 60]*1e-3;
P.cystR    = 3e-3;
P.cystX    = [-12 0 12]*1e-3;
P.cystZ    = [20 35 50]*1e-3;

% ---- 噪声 ----
P.snrPW30  = 20;            % dB，用于标定 sigma_e

% ---- 传统聚焦 ----
P.txFocus  = 30e-3;
P.txLines  = 128;
P.txApodW  = P.txFocus/P.Fnum;      % 17.14 mm

% ---- E7（可选，GPU 算法处理帧率）----
P.e7.warmup = 3;
P.e7.repeat = 10;
P.e7.nList  = [1 5 9 17 33 45 71];

正式代码以 config/params.m 为准；本附录只用于审核时快速核对数值，若审核修改参数，此处同步更新。

## 附录 D：修订记录

| 版本 | 日期 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-21 | 初稿：参数、实验分组、指标、图表、计算量与审核问题 |
| v1.1 | 2026-10-21 | 明确“成像帧率 = fPRF/n，与 GPU 无关”；新增“处理吞吐率（可选）”指标；新增 10.4 节“机器、GPU 与跨机器续跑” |
| v1.2 | 2026-10-21 | 采纳“理论帧率不应做实验对比”的意见：采集帧率从实验指标与结果表中移除，只在 4.3 节作为推导值列出；新增可选实验 E7（GPU 并行加速，实测算法处理帧率）、F15/T6、run_E7_gpu_throughput.m；明确 E7 默认不跑、按需执行；审核问题更新为“采集帧率口径 / E7 口径与 GPU 条件 / 跨机器” |

本文件为实验设计稿，未执行正式仿真；所有“预期”数值均需由后续实验验证。